Instruktioner  -  skötbord Hi-Riser

Skötbordet får användas endast av utbildad Personal och

på ett sådant sätt att risk för skador  på person eller egendom ej uppstår.  Lämna aldrig bordet utan att ha uppsikt på den person som befinner sig på bordet.

Överbelasta inte bordet. Maximal brukarvikt är 200 kg.

1. Före användandet. Kontrollera att strömmen är påslagen och att alla

förberedande åtgärder utförts. Ha all arbetsmaterial inom räckhåll.

2. Genom att trycka skötbordsskivan  inåt mot väggen, och samtidigt med

höger hand  frigöra säkerhetshaken nedtill på höger sida, kan skivan

fällas ned till en horisontell position.  Låt säkerhetssargen vara nedfälld.

3. Skötbordet är nu klart att användas. Reglera bordskivan med hand-

kontrollen till en höjd som möjliggör enkel överföring av patienten.

4. När patienten ligger säkert på bordet fäller du upp säkerhetssargen.

Kontrollera att sargens säkerhetsspärr hakat in.

5. Skötbordet kan nu köras upp till en optimal och säker arbetshöjd.

6. Om Personlyft används så ställer du in den aktuella arbetshöjden i förväg.

7. Fäll upp och använd säkerhetssargen i uppfällt läge när du arbetar.

8. Efter användandet ska skivan  rengöras och torkas av. Använd

varmvatten och ett milt rengöringsmedel. Aldrig rengöringsmedel med

ammoniak, blekningsmedel eller starkt desinfektionsmedel !

9. När du är klar, kör skötbordet till en säker position, (till ett lågt läge).

10. Skötbordskivan kan nu med båda händerna fällas upp till vertikalt läge.

Vänta tills det hörs ett klickljud. Därmed säkerställs att skivan spärrats.

11. När skötbordet ska inte används bör strömmen brytas. Kablar och

dess anslutningar kontrolleras regelbundet.

Teknisk information

Bordets höj- och sänkfunktion drivs av en 24 volts elmotor som liksom

den tillhörande transformatorn är fuktskyddad enl . IP66, dvs  för rinnande vatten men inte för vatten under högt tryck.

Motorn bryter automatiskt när bordets nått sina ändlägen och stängs av automatiskt vid överbelastning.

Vid en belastning av 100 kg får höj- och sänkfunktionen inte användas mer än totalt 6 minuter per timme (10 % Rating). Då bordet används  med lägre belastning blir denna tid proportionellt längre.

OBS ! Vid överbelastning sker ett termiskt avbrott i transformatorn som kan

åtgärdas  endast  genom att skicka tillbaka transformatorn till Linak för återställning.

Handkontrollen

Handkontrollen är ansluten till transformatorboxen och försedd med två manöverknappar (upp och ned)

Rengöring

Efter varje användande ska skötbordet rengöras och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel. Aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, blekningsmedel eller starka desinfektionsmedel.

Underhåll

Skötbordets rörliga delar är underhållsfria. Dock ska  anslutningskablarna och dess anslutningar fortlöpande kontrolleras, liksom skruv och mutter for fällmekanismen.

En gång om året öppnas kåpan till väggramen för att kontrollera bultarna till vägginfästningen.